## Rooms_Program
R_Department | R_Sub_Department | R_Function | R_Typical | R_Program_Number | R_Number | R_Name | R_Program_Area | R_Program_Height | R_Program_Access_Width | R_OccupancyNumber | R_Attendance_Time | R_Containment_Level | R_AcousticRating | R_Vibration | R_Liquids | R_Gas | R_Electromagnetic_Field
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 2 | OTHERS | TEM_L | 2.1.1.a | 2.01.01_01 | Lab Module | 55 | 6 | 2x2.4m |  | 15 min |  | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/CO2/SF6 | 10 nTp-p
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 2 | OTHERS | TEM_L | 2.1.1.b | 2.01.01_02 | Lab Module | 55 | 6 | 2x2.4m |  | 15 min |  | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/CO2/SF6 | 10 nTp-p
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 1 | ADDITIONAL MICROSCOPY | TEM_L | 2.1.1.c | 2.01.01_03 | Lab Module | 55 | 6 | 2x2.4m |  | 15 min |  | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/CO2/SF6 | 10 nTp-p
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 1 | ADDITIONAL MICROSCOPY | TEM_L | 2.1.1.d | 2.01.01_04 | Lab Module | 55 | 6 | 2x2.4m |  | 15 min |  | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/CO2/SF6 | 10 nTp-p
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 2 | OTHERS | TEM_ND | 2.1.2.a | 2.01.02_01 | Control Room | 40 | 3.2 |  | 8 | 1 - 6 h | [5 empty] | Ambient
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 1 | ADDITIONAL MICROSCOPY | TEM_ND | 2.1.2.b | 2.01.02_02 | Control Room | 40 | 3.2 |  | 8 | 1 - 6 h | [5 empty] | Ambient
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 2 | OTHERS | TEM_P | 2.1.3.a | 2.01.03_01 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 2 | OTHERS | TEM_P | 2.1.3.b | 2.01.03_02 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 1 | ADDITIONAL MICROSCOPY | TEM_P | 2.1.3.c | 2.01.03_03 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
MICROSCOPY TEM | 2.01 Module 1 | ADDITIONAL MICROSCOPY | TEM_P | 2.1.3.d | 2.01.03_04 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
NON CONTACT AFM |  | OTHERS | AFM_L |  | 2.02.01_00 | Lab Module | 35 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 15 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/CO2/SF6 | 30 nTp-p
NON CONTACT AFM |  | OTHERS | AFM_ND |  | 2.02.02_00 | Control Room | 12 | 3.2 |  | 3 | [6 empty] | Ambient
NON CONTACT AFM |  | OTHERS | AFM_NW |  | 2.02.03_00 | Preparation Room | 18 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
NON CONTACT AFM |  | OTHERS | AFM_P |  | 2.02.04_00 | Pump Chases | 6 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
E BEAM LITHOGRAPHY |  | OTHERS | EBL_L |  | 2.03.01_00 | Lab Module | 29 | 4 |  | 3 |  | ISO 6 | NC - 30 | VC-D |  | Air comprimé/Azote | 30 nTp-p
E BEAM LITHOGRAPHY |  | OTHERS | EBL_NW |  | 2.03.02_00 | Preparation Room | 25 | 4 |  | 3 |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
E BEAM LITHOGRAPHY |  | OTHERS | EBL_ND_1 |  | 2.03.03_00 | Gowning Room | 20 | 3.2 |  | 3 | [6 empty] | Ambient
E BEAM LITHOGRAPHY |  | OTHERS | EBL_ND_2 |  | 2.03.04_00 | Control Room | 20 | 3.2 |  | 3 | [6 empty] | Ambient
E BEAM LITHOGRAPHY |  | OTHERS | EBL_P |  | 2.03.05_00 | Pump Chases | 6 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_L | 2.4.1.a | 2.04.01_01 | Lab Module | 40 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 8 | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold/CO2/SF6 | 30 nTp-p
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_L | 2.4.1.b | 2.04.01_02 | Lab Module | 40 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 8 | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold/CO2/SF6 | 30 nTp-p
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_ND | 2.4.2.a | 2.04.02_01 | Control Room | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_ND | 2.4.2.b | 2.04.02_02 | Control Room | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_P | 2.4.3.a | 2.04.03_01 | Pump Chases | 10 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
4D ELECTRON MICROSCOPY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | 4EM_P | 2.4.3.b | 2.04.03_02 | Pump Chases | 10 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 1 | STM | STM_M | 2.5.1.a | 2.05.01_01 | Lab Module | 42 | 6 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 15 | VC-M | Azote liquide/Hélium liquide (50L) | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | RF Radio Frequency
STM | 2.05 Module 2 | STM | STM_M | 2.5.1.b | 2.05.01_02 | Lab Module | 42 | 6 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 15 | VC-M | Azote liquide/Hélium liquide (50L) | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | RF Radio Frequency
STM | 2.05 Module 3 | STM | STM_M | 2.5.1.c | 2.05.01_03 | Lab Module | 42 | 6 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 15 | VC-M | Azote liquide/Hélium liquide (50L) | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | RF Radio Frequency
STM | 2.05 Module 1 | STM | STM_ND | 2.5.2.a | 2.05.02_01 | Control Room | 15 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 2 | STM | STM_ND | 2.5.2.b | 2.05.02_02 | Control Room | 15 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 3 | STM | STM_ND | 2.5.2.c | 2.05.02_03 | Control Room | 15 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 1 | STM | STM_P | 2.5.3.a | 2.05.03_01 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 2 | STM | STM_P | 2.5.3.b | 2.05.03_02 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
STM | 2.05 Module 3 | STM | STM_P | 2.5.3.c | 2.05.03_03 | Pump Chases | 10 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | MCRY_M | 2.6.1.a | 2.06.01_01 | Lab Module | 95 | 5 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 1 | QUANTUM OPTICS | MCRY_M | 2.6.1.b | 2.06.01_02 | Lab Module | 95 | 5 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | MCRY_ND_1 |  | 2.06.02_01 | Setup Room | 30 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 1 | QUANTUM OPTICS | MCRY_ND_1 |  | 2.06.02_02 | Setup Room | 30 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 1 | QUANTUM OPTICS | MCRY_ND_2 |  | 2.06.03_01 | Control Room | 32 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | MCRY_ND_2 |  | 2.06.03_02 | Control Room | 32 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 1 | QUANTUM OPTICS | MCRY_P |  | 2.06.04_01 | Pump Chases | 48 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
M-CRYOSTAT | 2.06 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | MCRY_P |  | 2.06.04_02 | Pump Chases | 48 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OLB_O | 2.7.1.a | 2.07.01_01 | Lab Module | 65 | 4 |  |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 2 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_O | 2.7.1.b | 2.07.01_02 | Lab Module | 65 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 4 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_O | 2.7.1.c | 2.07.01_03 | Lab Module | 65 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 3 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_O | 2.7.1.d | 2.07.01_04 | Lab Module | 65 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_O | 2.7.1.e | 2.07.01_05 | Lab Module | 65 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OLB_ND_1 | 2.7.2.a | 2.07.02_01 | Control Room | 13 | 4 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 2 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_1 | 2.7.2.b | 2.07.02_02 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 4 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_1 | 2.7.2.c | 2.07.02_03 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 3 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_1 | 2.7.2.d | 2.07.02_04 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_1 | 2.7.2.e | 2.07.02_05 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OLB_ND_2 | 2.7.3.a | 2.07.03_01 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 2 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_2 | 2.7.3.b | 2.07.03_02 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 4 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_2 | 2.7.3.c | 2.07.03_03 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 3 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_2 | 2.7.3.d | 2.07.03_04 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_ND_2 | 2.7.3.e | 2.07.03_05 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OLB_P | 2.7.4.a | 2.07.04_01 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 2 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_P | 2.7.4.b | 2.07.04_02 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 4 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_P | 2.7.4.c | 2.07.04_03 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 3 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_P | 2.7.4.d | 2.07.04_04 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS LONG BEAM | 2.07 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | OLB_P | 2.7.4.e | 2.07.04_05 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.a | 2.08.01_01 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.b | 2.08.01_02 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.c | 2.08.01_03 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.d | 2.08.01_04 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.e | 2.08.01_05 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.f | 2.08.01_06 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.g | 2.08.01_07 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_O | 2.8.1.h | 2.08.01_08 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_O | 2.8.1.i | 2.08.01_09 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_O | 2.8.1.j | 2.08.01_10 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_O | 2.8.1.k | 2.08.01_11 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_O | 2.8.1.l | 2.08.01_12 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_O | 2.8.1.m | 2.08.01_13 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_O | 2.8.1.n | 2.08.01_14 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.o | 2.08.01_15 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.p | 2.08.01_16 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.q | 2.08.01_17 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.r | 2.08.01_18 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.s | 2.08.01_19 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_O | 2.8.1.t | 2.08.01_20 | Lab Module | 52 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient + 300 nT p-p pour au moins 40% des laboratoires
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 |  | 2.08.02_01 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 |  | 2.08.02_02 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.a | 2.08.02_03 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.b | 2.08.02_04 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.c | 2.08.02_05 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.d | 2.08.02_06 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.e | 2.08.02_07 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.f | 2.08.02_08 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.g | 2.08.02_09 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.h | 2.08.02_10 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_ND_01 | 2.8.2.i | 2.08.02_11 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_ND_01 | 2.8.2.j | 2.08.02_12 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_ND_01 | 2.8.2.k | 2.08.02_13 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_ND_01 | 2.8.2.l | 2.08.02_14 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.m | 2.08.02_15 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.n | 2.08.02_16 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.o | 2.08.02_17 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.p | 2.08.02_18 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.q | 2.08.02_19 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_01 | 2.8.2.r | 2.08.02_20 | Control Room | 13 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_02 |  | 2.08.03_01 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.a | 2.08.03_02 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.b | 2.08.03_03 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.c | 2.08.03_04 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.d | 2.08.03_05 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_ND_02 | 2.8.3.e | 2.08.03_06 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_ND_02 | 2.8.3.f | 2.08.03_07 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.g | 2.08.03_08 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.h | 2.08.03_09 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_ND_02 | 2.8.3.i | 2.08.03_10 | Setup Room | 24 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P |  | 2.08.04_01 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P |  | 2.08.04_02 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.a | 2.08.04_03 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.b | 2.08.04_04 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.c | 2.08.04_05 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.d | 2.08.04_06 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.e | 2.08.04_07 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.f | 2.08.04_08 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.g | 2.08.04_09 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | OSB_P | 2.8.4.h | 2.08.04_10 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_P | 2.8.4.i | 2.08.04_11 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | OSB_P | 2.8.4.j | 2.08.04_12 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_P | 2.8.4.k | 2.08.04_13 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | OSB_P | 2.8.4.l | 2.08.04_14 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_P | 2.8.4.m | 2.08.04_15 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | OSB_P | 2.8.4.n | 2.08.04_16 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P | 2.8.4.o | 2.08.04_17 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P | 2.8.4.p | 2.08.04_18 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P | 2.8.4.q | 2.08.04_19 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
OPTICS SHORT BEAM | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | OSB_P | 2.8.4.r | 2.08.04_20 | Pump Chases | 9 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OCRY_O | 2.9.1.a | 2.09.01_01 | Lab Module | 95 | 5 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 2 | SEMICONDUCTORS | OCRY_O | 2.9.1.b | 2.09.01_02 | Lab Module | 95 | 5 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | OCRY_O | 2.9.1.c | 2.09.01_03 | Lab Module | 95 | 5 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OCRY_ND_1 | 2.9.2.a | 2.09.02_01 | Setup Room | 30 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 2 | SEMICONDUCTORS | OCRY_ND_1 | 2.9.2.b | 2.09.02_02 | Setup Room | 30 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | OCRY_ND_1 | 2.9.2.c | 2.09.02_03 | Setup Room | 30 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OCRY_ND_2 | 2.9.3.a | 2.09.03_01 | Control Room | 32 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 2 | SEMICONDUCTORS | OCRY_ND_2 | 2.9.3.b | 2.09.03_02 | Control Room | 32 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | OCRY_ND_2 | 2.9.3.c | 2.09.03_03 | Control Room | 32 | 4 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | OCRY_P | 2.9.4.a | 2.09.04_01 | Pump Chases | 48 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 2 | SEMICONDUCTORS | OCRY_P | 2.9.4.b | 2.09.04_02 | Pump Chases | 48 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
O-CRYOSTAT | 2.09 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | OCRY_P | 2.9.4.c | 2.09.04_03 | Pump Chases | 48 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_O | 2.10.1.a | 2.10.01_01 | Lab Module | 76 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_O | 2.10.1.b | 2.10.01_02 | Lab Module | 76 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | QOC_O | 2.10.1.c | 2.10.01_03 | Lab Module | 76 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 4 | QUANTUM OPTICS | QOC_O | 2.10.1.d | 2.10.01_04 | Lab Module | 76 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | QOC_O | 2.10.1.e | 2.10.01_05 | Lab Module | 76 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 7 | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_ND_1 | 2.10.2.a | 2.10.02_01 | Control Room | 17 | 4 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_ND_1 | 2.10.2.b | 2.10.02_02 | Control Room | 17 | 4 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | QOC_ND_1 | 2.10.2.c | 2.10.02_03 | Control Room | 17 | 4 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 4 | QUANTUM OPTICS | QOC_ND_1 | 2.10.2.d | 2.10.02_04 | Control Room | 17 | 4 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | QOC_ND_1 | 2.10.2.e | 2.10.02_05 | Control Room | 17 | 4 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_ND_2 | 2.10.3.a | 2.10.03_01 | Setup Room | 22 | 4 | [5 empty] | VC-C |  |  | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_ND_2 | 2.10.3.b | 2.10.03_02 | Setup Room | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | QOC_ND_2 | 2.10.3.c | 2.10.03_03 | Setup Room | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 4 | QUANTUM OPTICS | QOC_ND_2 | 2.10.3.d | 2.10.03_04 | Setup Room | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | QOC_ND_2 | 2.10.3.e | 2.10.03_05 | Setup Room | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_P | 2.10.4.a | 2.10.04_01 | Pump Chases | 22 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | QOC_P | 2.10.4.b | 2.10.04_02 | Pump Chases | 22 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | QOC_P | 2.10.4.c | 2.10.04_03 | Pump Chases | 22 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 4 | QUANTUM OPTICS | QOC_P | 2.10.4.d | 2.10.04_04 | Pump Chases | 22 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
QUANTUM OPTICS CRYOSTAT | 2.10 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | QOC_P | 2.10.4.e | 2.10.04_05 | Pump Chases | 22 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.a | 2.11.01_01 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.b | 2.11.01_02 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.c | 2.11.01_03 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.d | 2.11.01_04 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.e | 2.11.01_05 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.f | 2.11.01_06 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_O | 2.11.1.g | 2.11.01_07 | Lab Module | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 20 | VC-D | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 100nT p-p
METROLOGY |  | OTHERS | MET_NW |  | 2.11.02_00 | Preparation Room | 91 | 4 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
METROLOGY |  | OTHERS | MET_ND | 2.11.3.a | 2.11.03_01 | Ante | 6 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
METROLOGY |  | OTHERS | MET_ND | 2.11.3.b | 2.11.03_02 | Ante | 6 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
METROLOGY |  | OTHERS | MET_P | 2.11.4.a | 2.11.04_01 | Pump Chases | 4 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
METROLOGY |  | OTHERS | MET_P | 2.11.4.b | 2.11.04_02 | Pump Chases | 4 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.a | 2.12.01_01 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.b | 2.12.01_02 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.c | 2.12.01_03 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.d | 2.12.01_04 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.e | 2.12.01_05 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.f | 2.12.01_06 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_O | 2.12.1.g | 2.12.01_07 | Agile Rooms | 22 | 4 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 30 | VC-C | Azote liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 200nT p-p
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_NW |  | 2.12.02_00 | Preparation Room | 91 | 4 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_ND | 2.12.3.a | 2.12.03_01 | Ante | 6 | 3.2 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_ND | 2.12.3.b | 2.12.03_02 | Ante | 6 | 3.2 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_P | 2.12.4.a | 2.12.04_01 | Pump Chases | 4 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
AGILE PROJECTS |  | OTHERS | AGP_P | 2.12.4.b | 2.12.04_02 | Pump Chases | 4 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_O_1 |  | 2.13.01_00 | Harmonium | 52 | 4 |  |  |  | ISO 8 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_O_2 |  | 2.13.02_00 | Lasers | 32 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 8 | NC - 30 | VC-D | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold | 300nT p-p
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_L_1 |  | 2.13.03_00 | Arpes | 29 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 8 | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold/CO2/SF6 | 30 nTp-p
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_L_2 |  | 2.13.04_00 | TEM | 42 | 4 | 2x2.4m |  |  | ISO 8 | NC - 15 | VC-G | Azote liquide/Hélium liquide | Air comprimé/Récupération hélium /Azote/Cylinder gas manifold/CO2/SF6 | 30 nTp-p
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_NW |  | 2.13.05_00 | Preparation Room | 19 | 3.2 | 2x2.4m |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_ND | 2.13.6.a | 2.13.06_01 | Control Room | 10 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_ND | 2.13.6.b | 2.13.06_02 | Control Room | 10 | 4 | 2x2.4m |  |  |  |  | VC-C |  |  | Ambient
LACUS |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | LAC_P |  | 2.13.07_00 | Pump Chases | 65 | 3.2 | 2x2.4m | [7 empty] | Ambient
CHEMISTRY |  |  | CHE_NW |  | 2.14.01_01 | Chemical lab | 25 | 4 |  |  |  |  | NC - 50 |  |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.01 Module 1 et 2 |  | CHE_NW | 2.14.1.a | 2.14.01_02 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY |  | OTHERS | CHE_NW | 2.14.1.b | 2.14.01_03 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | CHE_NW | 2.14.1.c | 2.14.01_04 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.05 Module 1 et 2 et 3 | STM | CHE_NW | 2.14.1.da | 2.14.01_05 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  | ISO 8 | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.05 Module 1 et 2 et 3 | STM | CHE_NW | 2.14.1.db | 2.14.01_06 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.06 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.e | 2.14.01_07 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.06 MODULE 1 | QUANTUM OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.f | 2.14.01_08 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY |  | 4D ELECTRON MICROSCOPY | CHE_NW | 2.14.1.g | 2.14.01_09 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.09 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.h | 2.14.01_10 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.09 MODULE 2 | SEMICONDUCTORS | CHE_NW | 2.14.1.i | 2.14.01_11 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.09 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.j | 2.14.01_12 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.10 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.ka | 2.14.01_13 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.10 MODULE 2 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.kb | 2.14.01_14 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.10 MODULE 3 | QUANTUM OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.la | 2.14.01_15 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.10 MODULE 4 | QUANTUM OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.lb | 2.14.01_16 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.10 MODULE 5 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.m | 2.14.01_17 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.07 MODULE 1 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.n | 2.14.01_18 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.07 MODULE 2 et 3 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.oa | 2.14.01_19 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.07 MODULE 4 et 5 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.ob | 2.14.01_20 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pa | 2.14.01_21 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 01 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pb | 2.14.01_22 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pc | 2.14.01_23 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 03 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pd | 2.14.01_24 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pe | 2.14.01_25 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 02 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pf | 2.14.01_26 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.pg | 2.14.01_27 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 04 | BIOPHYSICS | CHE_NW | 2.14.1.ph | 2.14.01_28 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 05 | QUANTUM CIRCUITS | CHE_NW | 2.14.1.q | 2.14.01_29 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 06 | SEMICONDUCTORS | CHE_NW | 2.14.1.r | 2.14.01_30 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 07 | QUANTUM OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.s | 2.14.01_31 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 08 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.ta | 2.14.01_32 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 10 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.tb | 2.14.01_33 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
CHEMISTRY | 2.08 MODULE 09 | ADDITIONAL OPTICS | CHE_NW | 2.14.1.tc | 2.14.01_34 | Chemical lab | 25 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
NEUTRAL DRY |  |  | ND_1 |  | 2.15.01_00 | Support | 75 | 3.2 | [8 empty] | Ambient
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_01 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_02 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_03 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_04 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_05 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_06 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_07 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_08 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_09 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_10 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_11 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_12 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_13 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_14 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_15 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.01_16 | 16 postes non assignés | 16 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.02_00 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.03_00 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.04_00 | Cabine | 10 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.05_00 | Espace café | 20 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.02.06_00 | Casiers | 20 | 2.59
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.01_01 | Aire ouverte multifonctionnelle (si env. 3 étages) | 20 | 4
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.01_02 | Aire ouverte multifonctionnelle (si env. 3 étages) | 20 | 4
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.01_03 | Aire ouverte multifonctionnelle (si env. 3 étages) | 20 | 4
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.02_01 | Salle réunion 4 p | 10 | 4
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.02_02 | Salle réunion 4 p | 10 | 4
Espaces de travail en lien avec les laboratoires |  | OTHERS |  |  | 3.01.03.02_03 | Salle réunion 4 p | 10 | 4
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_01 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_02 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_03 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_04 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_05 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_06 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_07 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_08 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_09 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_10 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_11 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_12 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_13 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_14 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_15 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_16 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_17 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_18 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_19 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_20 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_21 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_22 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_23 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_24 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_25 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.01_26 | 26 professeurs (bureaux individuels) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_01 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_02 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_03 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_04 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_05 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_06 | 13 bureaux fermés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_07 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_08 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_09 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_10 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_11 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_12 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.02_13 | 13 bureaux fremés (avec capacité pour 2p) | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_01 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_02 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_03 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_04 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_05 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_06 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_07 | Assistants scientifiques/ chefs de laboratoires | 40 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_08 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_09 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_10 | PhD et postdocs | 464 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_11 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_12 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_13 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.03_14 | PhD et postdocs | 456 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_01 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_02 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_03 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_04 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_05 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_06 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_07 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_08 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_09 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_10 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_11 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_12 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_13 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.04_14 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_01 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_02 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_03 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_04 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_05 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.05_06 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_01 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_02 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_03 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_04 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_05 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.06_06 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_01 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_02 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_03 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_04 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_05 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.07_06 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_01 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_02 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_03 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_04 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_05 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_06 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.08_07 | Espaces cafés dans le bureux hors sol (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_01 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_02 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_03 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_04 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_05 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_06 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau des equipes de recherche |  | BUREAUX |  |  | 3.02.01.09_07 | Casiers (env. 7 étages) | 20 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.01_01 | Bureaux Direction et Assistant | 18 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.01_02 | Bureaux Direction et Assistant | 18 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.01_03 | Bureux reception et concierge | 18 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.01_04 | Bureux reception et concierge | 18 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_01 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_02 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_03 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_04 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_05 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_06 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_07 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_08 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_09 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_10 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_11 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_12 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_13 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_14 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.03_15 | 15 postes | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.04_00 | Cabines | 10 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.05_00 | Salle de control | 15 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.06_00 | Salle réunion 6-8 p | 18 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.07_00 | Salle réunion 10-12 p | 28 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.08_00 | Espaces cafés | 20 | 2.59
Travail de bureau du personnel techno-adminstratif |  | BUREAUX |  |  | 3.02.05.09_00 | Casiers | 20 | 2.59
Séminaire |  |  |  |  | 3.03.01_00 | Salles centrale | 200 | 2.59
Séminaire |  |  |  |  | 3.03.02_00 | Salle réunion 30 p | 50 | 2.59
Séminaire |  |  |  |  | 3.03.03_00 | Vestiaire | 30 | 2.59
Séminaire |  |  |  |  | 3.03.04_00 | Stock | 20 | 2.59
LOCAUX RECEPTION STOCKAGES |  |  |  |  | 4.01.01_00 | RECEPTION et DECARTONNAGE | 10.5 | 2.59
LOCAUX RECEPTION STOCKAGES |  |  |  |  | 4.01.03_00 | STOCKAGES SECS | 9 | 2.59
LOCAUX RECEPTION STOCKAGES |  |  |  |  | 4.01.04_00 | STOCKAGE PRODUITS D'ENTRETIEN | 9 | 2.59
LOCAUX RECEPTION STOCKAGES |  |  |  |  | 4.01.05_00 | CHAMBRES FROIDES (SURFACE GLOBALE) | 18 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.01_00 | DECONDITIONNEMENT PREPARATIONS PRIMAIRES | 9 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.02_00 | PREPARATIONS FROIDES / PATISSERIE | 16 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.03_00 | CUISSON | 22 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.04_00 | CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS | 4.7 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.05_00 | LAVERIE | 22.4 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.06_00 | SALLE A MANGER (2 rotations / 1.6m² par personne) | 197.4 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.07_00 | CIRCULATION | 40 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.08_00 | VESTIAIRES/SANITAIRES HOMMES | 10 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.09_00 | VESTIAIRES/SANITAIRES FEMMES | 10 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.10_00 | BUREAU DU CHEF | 6 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.11_00 | LOCAL ENTRETIEN | 3 | 2.59
LOCAUX CUISINES / FRONT / RESTAURANT |  |  |  |  | 4.02.12_00 | LOCAL DECHETS | 6 | 2.59
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.01_00 | Reception (estimation de surface) | 50 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.02_00 | WC (estimation de surface) | 150 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.03_00 | Vestiaires (estimation de surface) | 100 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.04_00 | Infirmerie | 15 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.05_00 | Locaux nettoyages | 66 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.06_00 | Chemical shop | 150 | 3.2 |  |  |  |  | NC - 50 | VC-A |  |  | Ambient
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.01.07_00 | Stock | 300 | 3.2
[5 empty] | 5.02.01_00 | Déchets et containers | 75 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.02.03_01 | Station de chargement | 10 | 4
[5 empty] | 5.02.03_02 | Stockage de gaz et azote /stockage azote liquide | 10 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_01 | Vélostation 1 | 360 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_02 | Vélostation 1 | 30 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_03 | Vélostation 2 | 400 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_04 | Vélostation 2 | 30 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_05 | Places PMR | 30 | 3.2
[5 empty] | 5.02.04_06 | deux roues motorisées | 30 | 3.2
NEUTRAL DRY |  |  |  |  | 5.02.05_00 | Terrasse | 10 | 2.5
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Sous-station EC et Répartition hydraulique | 50 | 3.5 | 1.8 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques avec le local sous station PDD5 Avec les locaux ventilation et production ECS
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Sous-station EC et Répartition hydraulique | 50 | 3.5 | 1.8 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques avec le local sous station PDD5 Avec les locaux ventilation et production ECS
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Production de froid et récupération de chaleur ou Thermofrigopompes (x 3 sources) | 120 | 4.5 | 1.6 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques avec le local sous station.
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | AERO en toiture 3 x DRY associés aux 3 GF à récup | 225 | 4.5 | 1.6 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques avec le local sous station.
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Les 3 groupes froids sont associés à des batteries positionnées sur le rejet des Monoblocs | 1 | 3 | [8 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques entre GF et LT Ventilation
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Les 3 groupes froids sont associés à des batteries positionnées sur le rejet des Monoblocs | 1 | 0 | [8 empty] | Liaisons hydrauliques et physiques entre GF et sous-station PDD5
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT MICROSCOPY TEM ( 2 x 11000 m3/h) | 84 | 3.5 | 2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT NON CONTACT AFM ( 1 x 5000 m3/h) | 36 | 3.5 | 1.4 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT NON CONTACT EBEAM ( 1 x 18000 m3/h) | 58.5 | 4.5 | 2.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT 4D ELECTRON MICROSCOPY ( 1 x 12000 m3/h) | 48 | 4 | 2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT STM ( 3 x 5000 m3/h) | 72 | 3.5 | 1.4 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT M-CRYOSTAT ( 2 x 25000 m3/h) | 117 | 5.2 | 2.5 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT OPTICS LONG BEAM ( 5 x 13000 m3/h) | 180 | 4 | 2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT OPTICS SHORT BEAM ( 10 x 21000 m3/h) | 456 | 4.6 | 2.5 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT O-CRYOSTAT ( 3 x 25000 m3/h) | 132 | 5.2 | 2.5 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT QUANTUM OPTICS CRYOSTAT ( 5 x 16000 m3/h) | 120 | 4.5 | 2.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT METROLOGY ( 1 x 15000 m3/h) | 54 | 4.5 | 2.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT AGILE PROJECTS ( 1 x 30000 m3/h) | 78 | 5.2 | 3.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT LACUS ( 1 x 15000 m3/h) | 54 | 4.5 | 2.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | LT : 3 X 15000 m3/h | 120 | 4.5 | 2.2 | [7 empty] | Liaisons hydrauliques avec LT production chaud et froid
LT CVC |  | OTHERS |  |  |  | Extracteurs sorbonnes, hottes | 1 | 2.5
LT SAN |  | OTHERS |  |  |  | Local SAN : Introduction, traitement et ECS | 80 | 2.8 | 2.2 | [7 empty] | En fonction de la demande, les bacs à sel peuvent être conséquents.
LT SAN |  | OTHERS |  |  |  | Local Sprinkler | 28 | 2.8
LT SAN |  | OTHERS |  |  |  | Local Air comprimé | 96 | 2.8 | 2.5
LT SAN |  | OTHERS |  |  |  | Local STEP (traitement des effluents) | 96 | 3.2 | 2.5 | [7 empty] | Ce local doit être confiné de la même manière que les L3. En chimique, la réaction est légérement exothermique et le dégagement dépend du volume des effluents.
LT SAN |  | OTHERS |  |  |  | Citerne Azote liquide | 35 | 2.5
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | Local MT | 24 | 3 | 1.4 | [7 empty] | Avec vide technique chambre à câble de 1 m et ventillation naturelle 4m2
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | Local MT | 48 | 3 | 1.4 | [7 empty] | Avec vide technique chambre à câble de 1 m et ventillation naturelle 8m2
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | Local génératrice | 100 | 4.5 | 1.4 | [7 empty] | attention prévoir une prise d'aire et de reget 12m2
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | local TGBT | 50 | 3 | 1.4 | [7 empty] | Faux-plancher technique de 50cm minimum
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | local ASI | 50 | 3 | 1.4 | [7 empty] | Faux-plancher technique de 50cm minimum, y compris les locaux batteries et pour l'extension incendie.
LT CFO |  | OTHERS |  |  |  | Local electrique | 20 | 3 | 1.4 | [7 empty] | Faux-plancher technique
LT CFA |  | OTHERS |  |  |  | Local RG / Baie de brassage | 15 | 2.5 | 0.9
LT CFA |  | OTHERS |  |  |  | Local PCSI (SSI, Sûreté) | 12 | 2.5 | 0.9 | [7 empty] | Accès pompier
LT CFA |  | OTHERS |  |  |  | Local SR N1 ( armoire divisionnaire Info) | 6 | 2.5 | 0.9
LT CFA |  | OTHERS |  |  |  | Gaines CFA 0,5m x 0,5m à proximité des locaux SR | 24 | 2.5